| 全自动化学发光免疫分析仪 |  |
| --- | --- |
| 一 | 总体要求 |
| 1 | 满足医院要求，凡涉及设备安装及施工由中标方负责，按照医院要求提供交钥匙工程 |
| 2 | 投标时要求提供投标产品注册检验报告、技术参数表及产品彩页 |
| 3 | 提供设备及配套试剂耗材医疗器械注册证 |
| 4 | 仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，负责免费接通我院各信息系统。 |
| 5 | 如需配套试剂，需按照医院耗材进院流程执行。 |
| 6 | 提供14-36检测项目所需主要试剂在河南省阳光采购平台挂网价（提供截图证明。含名称、品牌、规格型号、数量、单价、每人份价格） 提供其余耗材长期供应价格（提供相关证明材料） |
| 7 | 数量1台 |
| 二 | 技术要求 |
| ★1 | 整机检测速度：≥600测试/小时。 |
| 2 | 检测原理：磁微粒化学发光法。 |
| 3 | 试剂位：≥40个，支持在机冷藏，可随时装载、替换试剂。 |
| 4 | 第一份样本出结果时间≤20分钟。 |
| 5 | 反应杯：一次性可添加≥2900个反应杯，随时添加。 |
| 6 | 具备急诊通道，随时急诊检测。 |
| 7 | 配套分析项目≥110个，支持同个项目放置多个试剂盒。 |
| 8 | 校准品：每盒试剂自带校准品，无需另购，且需有溯源。 |
| 9 | 支持一键维护。 |
| 10 | 具有样本自动稀释功能。 |
| 11 | 采用浓缩清洗液，支持随时上机更换，支持全自动配制及供给。 |
| 12 | 免费配套水机、配套电脑2台、UPS（6000VA以上）、配套打印机1台及其他必要附件。 |
| ▲13 | 提供详细配置清单及分项报价(含名称、品牌、规格型号、数量、单价) |
| 14 | 传染病检测项目：乙肝表面抗原检测 |
| 15 | 传染病检测项目：丙型肝炎病毒抗体检测 |
| 16 | 传染病检测项目：人类免疫缺陷病毒抗体检测 |
| 17 | 传染病检测项目：梅毒螺旋体抗体检测 |
| 18 | 优生优育检测项目：弓形虫IgM抗体 |
| 19 | 优生优育检测项目：单纯疱疹病毒1型IgM抗体 |
| 20 | 优生优育检测项目：单纯疱疹病毒2型IgM抗体 |
| 21 | 呼吸道病原体抗体检测项目：肺炎支原体抗体检测 |
| 22 | 抗核提取物抗体测定(抗ENA抗体):包括抗ssA、抗ssB、抗JO－1、抗sm、抗scL-70、抗核糖体抗体测定 |
| 23 | 抗双链DNA抗体定量测定 |
| 24 | 抗心磷脂抗体检测 |
| 25 | 抗β糖蛋白抗体检测 |
| 26 | 抗肾小球基底膜抗体测定 |
| 27 | 抗蛋白酶3抗体 |
| 28 | 抗髓过氧化物酶抗体 |
| 29 | 结核分枝杆菌特异性细胞免疫反应检测 |
| 30 | 甲型肝炎抗体检测 |
| 31 | 戊型肝炎抗体检测 |
| 32 | 糖尿病自身抗体检测：胰岛素自身抗体 |
| 33 | 糖尿病自身抗体检测：胰岛细胞抗体 |
| 34 | 糖尿病自身抗体检测：谷氨酸脱羧酶抗体 |
| 35 | 自身免疫肝病：抗可溶性肝抗原-肝胰抗原IgG抗体检测 |
| 36 | IgE检测 |
| 三 | 技术及售后服务 |
| 1 | 在合同期内每年由维修工程师提供至少4次的上门维护保养工作。 |
| ★2 | 中标后，提供终身厂家保修服务。 |
| 3 | 中标方应对设备操作及维修人员进行操作及维修培训，直至技术人员熟练掌握使用及维修技能为止，提供详细培训记录,提供设备设计使用寿命 |
| 4 | 维修保障：提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、电路图、系统安装软件及维修密码，软件系终身免费升级 |
| 5 | 一个月内非人为质量问题提供换货。设备出现故障时2个小时内响应，6小时内提供维修方案及报价，24小时内到达现场，郑州有常驻工程师，提供工程师姓名及联系方式。 |
| 6 | 到货时间：合同签订后30日历天内。 |