全自动清洗消毒器设备更新项目技术参数

1．用途 ：对手术器械、呼吸麻醉管道、换药碗、玻璃器皿、硬性内窥镜等进行清洗和消毒。

▲2.加热方式：可选纯蒸汽加热、电和蒸汽两用加热及电加热方式。

3.主要功能：可根据不同的物品种类选择合适的清洗消毒过程程序，清洗过程包括：预清洗、清洗、漂洗、消毒、上润滑油和干燥功能。

▲4.设备有效容积≥300升。

5.门：电动驱动全自动升降门，双门互锁。

6.控制系统：自动控制全部清洗过程，自动故障诊断，自动报警，自动显示故障代码；维护保养信息自动提示。

7.腔体及管路材质：316L耐酸耐腐蚀不锈钢，符合国家标准GB/T20878-2007。

8.排水系统：具备主动式排水。

9.清洗剂自动加入泵≥3个。

10.干燥传感器：干燥时间自动调整，避免对器械过度加热产生损伤。

▲11.变频清洗和智能水量控制：实现软启动，变频清洗，减小对物品的损伤；根据清洗架和负载不同自动调节进水量，有效节水，每阶段的耗水量≤35L。

▲12.空气过滤：配置高效过滤器，过滤效率≥99.99%。

▲13.工作程序预设：包含A0值≥3000的程序。

14.显示（温度、时间）：中文液晶显示器，实时显示工作程序、温度、时间、压力和整个工作过程的各项参数。

★15.自带打印及数据采集和导出，可无缝连接医院追溯系统。

★16.具有达芬奇器械清洗程序，可清洗达芬奇手术器械。

17.整机使用寿命≥15000次，提供铭牌图片证明。

设备配置清单要求：

1.全自动清洗消毒器主机1套；

2.装卸载车2个；

3.四层清洗架1套；

4.麻醉/呼吸管路清洗架；

5.精密器械装载篮筐20个；

6.中号装载篮筐20个。

售后服务要求：

1.提供原厂质保3年，并出具原厂质保证明。

2.负责新设备安装及老旧设备拆除、移位

3.负责新装设备必要的环境改造

4.负责无缝连接医院追溯系统